RevoDx Набір для виявлення ДНК Entamoeba Histolytica методом ПЛР

RevoDx Entemoeba Histolytica qPCR Kit

# Інструкція з використання

Якісне виявлення ДНК Entamoeba Histolytica

Для діагностики in vitro

Тільки для професійного використання

Каталожні номери:

IP202438-25 – 25 тестів

IP202438-100 – 100 тестів

# Компоненти набору

|  | Компонент | 25 тестів | 100 тестів |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E. Histolytica RM-1 | 350 мкл | 1400 мкл |
| 2 | E. Histolytica RM-2 | 25 мкл | 100 мкл |
| 3 | E. Histolytica внутрішній контроль (E. Histolytica Internal Control) | 65 мкл | 250 мкл |
| 4 | E. Histolytica позитивний контроль (E. Histolytica Positive Control) | 50 мкл | 100 мкл |
| 5 | E. Histolytica негативний контроль (E. Histolytica Negative Control) | 50 мкл | 100 мкл |

Транспортування, зберігання та стабільність

Набори можна транспортувати при температурі від +2°C до +8°C. Всі компоненти набору RevoDx Entemoeba Histolytica qPCR Kit слід зберігати при температурі від -25°C до -15°C. Слід уникати зберігання при більш високих температурах. За умов належного зберігання всі компоненти набору залишаються стабільними до закінчення терміну придатності, вказаного на етикетці продукту. Реагент E. Histolytica RM 1 не можна заморожувати-розморожувати більше 3 разів, це може призвести до зниження чутливості набору. При необхідності збільшення кількості циклів заморожування-розморожування, розділіть набір на кілька аліквот зручного об’єму та зберігайте при температурі від -25°C до -15°C.

Передбачене використання

RevoDx Entemoeba Histolytica qPCR Kit  — це ПЛР-тест у реальному часі, призначений для якісного виявлення ДНК Entemoeba histolytica.

Негативні результати не виключають наявність інфекції і не повинні використовуватися як єдина підстава для прийняття рішень щодо лікування пацієнта. Негативні результати варто комбінувати з клінічною картиною, історією пацієнта, та епідеміологічною інформацією.

Набір RevoDx Entemoeba Histolytica qPCR Kit призначений для професійного використання кваліфікованим лабораторним персоналом, що пройшов навчання методам ПЛР у реальному часі та процедурам для діагностики in vitro.

Обмеження щодо використання продукту

- Використовувати лише за призначенням

- Набір RevoDx Entemoeba Histolytica qPCR Kit призначений для діагностики in vitro.

- Потенційні мутації в цільових областях геному патогена, залучених у реакції, можуть призвести до хибнонегативних результатів тесту.

- Інгібітори ПЛР в елюатах можуть призвести до хибнонегативних або невалідних результатів тесту.

- Для отримання достовірних результатів необхідно дотримуватись правильних методів збору, транспортування, зберігання та обробки зразків.

- Набір призначений для професійного використання кваліфікованим персоналом, що пройшов відповідне навчання.

- Дотримуйтеся інструкцій з використання до наборів для отримання оптимальних результатів ПЛР.

- Не використовуйте набір після закінчення терміну придатності. Компоненти набору з різних серій не можна змішувати.

Опис продукту

RevoDx Entemoeba Histolytica qPCR Kit  - це набір для ПЛР-аналізу, що передбачає використання флуорогенного зонду, який гібридизується з послідовністю між двома праймерами. Такий зонд містить флуоресцентну мітку на 5'-кінці та молекулу гасника на 3'-кінці, яка пригнічує флуоресцентний репортер.

Під час реплікації ДНК у ході ПЛР, мічений флуоресцентним барвником зонд гібридизується з ДНК-матрицею, а потім руйнується через 5'-3' ендонуклеазну активність ДНК-полімерази Thermus aquaticus (Taq) в міру подовження праймера ПЛР. Зонд розщеплюється лише тоді, коли відбувається реплікація ДНК, при цьому відбувається розділення молекули флуоресцентного барвника та молекули гасника. Утворені продукти ПЛР можна виявити протягом кількох хвилин завдяки підвищенню рівня флуоресценції, яке відбувається експоненціально з кожним наступним циклом ампліфікації у ході ПЛР. Параметр Ct (пороговий цикл) – це номер циклу ампліфікації, при якому флуоресценція реакційної суміші перевищує фіксоване порогове значення.  У наборі RevoDx Entemoeba Histolytica qPCR Kit  використовується внутрішній контроль для перевірки якості екстракції нуклеїнових кислот та проходження ампліфікації.

Прилади

Набір RevoDx Entemoeba Histolytica qPCR Kit можна використовувати із ампліфікаторами для ПЛР у реальному часі BIO-RAD CFX96, Tianlong Gentier 96, Applied Biosystems QuantStudio5, а також приладами ДНК-технології серії ДТ (DT-prime, DT-lite). Але RevoDx Entemoeba Histolytica qPCR Kit також може використовуватись  з більшістю ампліфікаторів для ПЛР у реальному часі з каналами HEXта Cy5.

# Загальний опис

Entamoeba histolytica - анаеробний паразит, що належить до роду Entamoeba. Переважно уражає людей та інших приматів і викликає амебіаз. Розповсюдження інфекції E. histolytica є значним - від неї страждають 35-50 мільйонів людей у всьому світі. При цьому, інфекція є причиною понад 55 000 смертей щороку. Вважається, що приблизно 10% населення світу інфіковано E. histolytica. Однак недавні дослідження показали, що щонайменше 90% цих інфекцій насправді спричинені іншим видом, а саме  Entamoeba dispar, які є непатогенними.

Інші ссавці, наприклад собаки та коти, можуть переносити E. histolytica, але вважається, що це не має значного впливу на розповсюдження патогену. Основним шляхом передачі є фекально-оральний, що часто пов'язаний із забрудненою водою або харчовими продуктами в регіонах з недостатнім рівнем санітарії. Розуміння епідеміології та патогенності E. histolytica залишається критично важливим для зусиль громадського здоров'я, що спрямовані  на зменшення захворюваності на амебіаз.

Інформація щодо безпеки

- Клінічні зразки слід розглядати як потенційно інфекційні; з ними слід працювати в зоні біобезпеки 1-го або 2-го рівня, залежно від збудника інфекції.

- Усі отримані відходи слід вважати потенційно інфекційними. З ними слід поводитись та утилізувати відповідно до місцевих правил безпеки.

- Уникайте будь-якого контакту шкіри з реагентами набору. У випадку контакту ретельно промити водою.

- Уникайте розбризкування та утворення аерозолів.

- Ніколи не піпетуйте розчини за допомогою рота.

- В лабораторній зоні не можна вживати їжу, напої та палити.

- Необхідно мити руки після контакту зі зразками та реагентами.

- Інформацію стосовно хімічного складу та безпечності реагентів тощо (MSDS information) можна отримати від виробника чи його представника за запитом.

- При роботі у лабораторії необхідно користуватись засобами індивідуального захисту.

- На початку та в кінці роботи дезінфікуйте усі робочі поверхні знезаражувальними розчинами.

- Переконайтесь, що усі розхідні матеріали мають маркування DNase/RNase-free.

- Поводьтеся з усіма матеріалами відповідно до правил роботи в лабораторіях, що проводять дослідження молекулярно-генетичними методами, щоб запобігти перехресній контамінації.

- Використовуйте тільки калібровані дозатори та завжди змінюйте наконечники під час роботи з різними рідинами (бажано використовувати наконечники з аерозольним фільтром).

- Зберігайте набір якомога далі від джерел забруднення нуклеїновими кислотами, особливо продуктів ампліфікації.

- Усі маніпуляції варто проводити в окремих зонах (екстракція нуклеїнових кислот, приготування реакційних сумішей, ампліфікація) для уникнення контамінації.

- Усе обладнання та витратні матеріали для конкретної операції повинні знаходитися в зоні, де виконується ця операція, і не повинні переміщатися між різними зонами. Рукавички слід змінювати при переході у кожну зону. Лабораторні халати повинні бути окремими для кожної зони і їх не можна носити за межами цієї зони.

- Роботи повинні виконуватись в одному напрямку, починаючи із зони екстракції ДНК/РНК і закінчуючи відповідними зонами використання.

Характеристики набору

Аналітична чутливість (LoD)

# Для визначення ліміту детекції (LoD) була підготовлена серія розведень патогену для отримання кінцевих концентрацій 1000, 200, 40, 8 та 1.6 копій/мл.  ДНК очищали за допомогою набору RevoDx Pathogen DNA/RNA Purification Kit. Кожне розведення було перевірено у 24 повторах. Ліміт детекції становил 78 копій/мл.

Діагностична специфічність

Для визначення діагностичної специфічності RevoDx Entemoeba Histolytica qPCR Kit було протестовано 103 клінічних зразка від окремих донорів, що дали негативний результат при тестуванні на наявність ДНК E. Histolytica. Жоден із перевірених зразків не дав позитивного результату тесту. Діагностична специфічність RevoDx Entemoeba Histolytica qPCR Kit становить ≥ 99 %.

Перехресна реактивність

Перехресна реактивність набору RevoDx Entemoeba Histolytica qPCR Kit була оцінена як за допомогою аналізу in silico, так і за допомогою тестування методом ПЛР. Аналіз in silico праймерів і зондів RevoDx Entemoeba Histolytica qPCR Kit проти послідовностей 29 патогенів показав, що набір є специфічним до своєї  мішені і не дає перехресної реакції з цими патогенами. Перераховані нижче 15 збудників були протестовані  на перехресну реактивність методом ПЛР за допомогою набору RevoDx Entemoeba Histolytica qPCR Kit. Хибнопозитивних результатів не виявлено.

Нижче наведені результати дослідження перехресної реактивності, як in silico, так і методом ПЛР.

Аналіз перехресної реактивності in silico

| Організм | Результат |
| --- | --- |
| Вірус гепатиту С | Немає гомології |
| Цитомегаловірус (HCMV) | Немає гомології |
| Вірус гепатиту В | Немає гомології |
| Коронавірус SARS-CoV-2 | Немає гомології |
| Коронавірус людини 229E | Немає гомології |
| Коронавірус людини OC43 | Немає гомології |
| Коронавірус людини HKU1 | Немає гомології |
| Коронавірус людини NL63 | Немає гомології |
| Коронавірус SARS | Немає гомології |
| Коронавірус MER | Немає гомології |
| Метапневмовірус людини (hMPV) | Немає гомології |
| Вірус парагрипу 1-4 типів | Немає гомології |
| Вірус грипу типів A та B | Немає гомології |
| Ентеровірус (напр. EV68) | Немає гомології |
| Респіраторно-синцитіальний вірус | Немає гомології |
| Риновірус | Немає гомології |
| Chlamydia pneumoniae | Немає гомології |
| Haemophilus influenzae | Немає гомології |
| Legionella pneumophila | Немає гомології |
| Mycobacterium tuberculosis | Немає гомології |
| Streptococcus pneumoniae | Немає гомології |
| Streptococcus pyogenes | Немає гомології |
| Bordetella pertussis | Немає гомології |
| Mycoplasma pneumoniae | Немає гомології |
| Pneumocystis jirovecii (PJP) | Немає гомології |
| Candida albicans | Немає гомології |
| Staphylococcus epidermis | Немає гомології |
| Streptococcus salivarius | Немає гомології |

Аналіз перехресної реактивності методом ПЛР

| Організм | Джерело | Результат |
| --- | --- | --- |
| РНК вірусу гепатиту С для ампліфікаційних техник (6 міжнародний стандарт ВООЗ) | NIBSC (Cat. No: 18/184) | Не виявлено |
| Цитомегаловірус людини для ампліфікаційних технік (1 міжнародний стандарт) | NIBSC (Cat. No: 09/162) | Не виявлено |
| Вірус гепатиту В для ампліфікаційних технік (4 міжнародний стандарт ВООЗ) | NIBSC (Cat. No: 10/266) | Не виявлено |
| Коронавірус SARS-CoV-2 (1 стандарт ВООЗ) | NIBSC (Cat. No: 20/146) | Не виявлено |
| Коронавірус людини (229E) | NIBSC (Cat. No: 09/132) | Не виявлено |
| Риновірус | NIBSC (Cat. No: 08/324) | Не виявлено |
| Вірус грипу (A/Christchurch/1/2003, H1N1) | NIBSC (Cat. No: 07/296) | Не виявлено |
| Вірус грипу (A/Wyoming/3/2003, H3N2) | NIBSC (Cat. No: 07/298) | Не виявлено |
| Вірус грипу (B/Jiangsu/10/2003) | NIBSC (Cat. No: 07/300) | Не виявлено |
| Респіраторно-синцитіальний вірус A2 | NIBSC (Cat. No: 08/120) | Не виявлено |
| Вірус парагрипу 1 типу | NIBSC (Cat. No: 08/176) | Не виявлено |
| Вірус парагрипу 2 типу | NIBSC (Cat. No: 08/178) | Не виявлено |
| Вірус парагрипу 3 типу | NIBSC (Cat. No: 08/118) | Не виявлено |
| Вірус парагрипу 4 типу | NIBSC (Cat. No: 08/180) | Не виявлено |

Перехресна контамінація

Було оцінено потенційну перехресну контамінацію між зразками. Було проведено п’ять різних постановок ПЛР із одночасним тестуванням високопозитивних і негативних зразків. У кожному циклі використовували 4 високопозитивні зразки Entemoeba Histolytica і 4 негативні зразки. Перехресної контамінації не спостерігалося, і жоден із зразків не виявив ознак вмісту інгібіторів ПЛР, що видно з ампліфікації внутрішнього контролю.

Порівняльні клінічні випробування Всього було протестовано 121 клінічних зразків. Результати, отримані за допомогою RevoDx Entemoeba Histolytica qPCR Kit, співпадають з результатами інших наборів із маркуванням CE.

Додаткові матеріали та обладнання

- Набір для виділення ДНК патогенів RevoDx Stool Pathogen DNA/RNA Purification Kit (Кат. No: IP202428; idil biotech, Туреччина)

- Ампліфікатор для ПЛР у режимі реального часу

- Відповідні засоби індивідуального захисту (халат, рукавички, окуляри)

- Мікропіпетки (0.5 мкл – 1000 мкл)

- Наконечники для дозаторів з аерозольним фільтром та маркуванням DNase/RNase-free

- Мікропробірки 1,5 мл з маркуванням DNase/RNase-free

- Вихровий змішувач (вортекс)

- Настільна мікроцентрифуга для ПЛР-планшетів/стрип- пробірок

- Настільна мікроцентрифуга для пробірок об'ємом 1,5-2,0 мл

- Пробірки або планшети для ПЛР у реальному часі

Протокол

Виділення ДНК Для виділення ДНК збудника з клінічних зразків слід використовувати набор RevoDx Stool Pathogen DNA/RNA Purification Kit. Використання інших реагентів може негативно вплинути на характеристики набору. Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій виробника обраного набору для виділення ДНК/РНК. В ідеалі операції повинні проводитися в трьох окремих зонах (для виділення ДНК/РНК, приготування реагентів для ПЛР, ампліфікації), щоб запобігти контамінації.

Внутрішній контроль Наявність внутрішнього контролю (ВК) під час процедури очищення є необхідною. Внутрішній контроль включає транскрибовану in vitro ДНК, що містить вставку. Внутрішній контроль використовується для моніторингу ефективності етапу екстракції ДНК, а також для перевірки будь-якого інгібування ПЛР. Для кожного зразка додайте 2,5 мкл ВК у лізуючий розчин. Не додавайте ВК безпосередньо у зразок. Залежно від кінцевого об’єму елюції розраховується об’єм ВК, який потрібно додати (0,05 мкл ВК/1 мкл буфера для елюції). Поганий сигнал або відсутність сигналу може спостерігатися для каналу внутрішнього контролю у зразках, які є високопозитивними оскільки існує конкуренція між молекулою внутрішнього контролю та молекулою ДНК під час використання компонентів ПЛР. Значення Ct внутрішнього контролю для негативних зразків має дорівнювати 28 ± 4, інші значення вказують на проблему під час екстракції ДНК/РНК чи ампліфікації.

Позитивний контроль Зразок позитивного контролю містить плазміду зі вставкою. Позитивний зразок слід ампліфікувати в окремій пробірці. Значення Ct позитивного контролю має дорівнювати 26 ± 4, інші значення вказують на наявність проблем.

Протокол ПЛР

- Розморозьте всі компоненти при кімнатній температурі, крім E. Histolytica RM 2. Покладіть компонент E. Histolytica RM 2 на лід. Ретельно перемішайте кожен компонент, потім осадіть краплі короткочасним центрифугуванням. Перенесіть усі реагенти на лід або охолоджуючий блок.

- Кінцевий об’єм реакційної суміші (Master Mix) отримується шляхом множення окремих реакційних об’ємів E. Histolytica RM 1 та E. Histolytica RM 2 на загальну кількість зразків. При цьому враховуються досліджувані клінічні зразки та контрольні зразки. Для уникнення похибок при розкапуванні рекомендується враховувати додатковий зразок при підрахунку загальної кількості зразків.

- Для приготування майстер-суміші додайте 14 мкл E. Histolytica RM 1 та 1 мкл E. Histolytica RM 2  для кожного зразка у підготовлені пробірки. Після приготування майстер-міксу обережно перемішати суміш піпетуванням або на вортексі та осадити краплі короткочасним центрифугуванням. Внести по 15 мкл приготованої суміші у пробірки/планшет для ПЛР. Після внесення майстер-міксу у лунки додайте по 5 мкл екстрагованої РНК, позитивного контрольного зразка та негативного контрольного зразка у відповідні пробірки. Закрити кришки чи заклеїти планшет та осадити краплі центрифугуванням.

- Запрограмуйте прилад для ампліфікації згідно з протоколом: 95°C 2 хв, 1 цикл; 95°C 10 сек, 60°C 20 сек, 40 циклів (Таблиця 3). Вказати об’єм зразка 20 мкл.

Таблиця 3:  Програма ампліфікації

| Назва етапу | Кількість циклів | Програма |
| --- | --- | --- |
| Активація полімерази (“гарячий” старт) | 1 | 95ºC, 2 хв |
| Ампліфікація* | 40 | 95ºC, 10 сек |
|  |  | 60ºC, 20 сек |

* Детекція флуоресценції при 60°C за каналами HEX та Cy5

- Обрати вимірювання рівня флуоресценції при 60°C за каналами HEX та Cy5.

- Запустити програму.

- Програмування приладу та аналіз результатів здійснювати відповідно до інструкції виробника.

Аналіз данних

Значення Ct позитивного контролю по каналу HEX  має дорівнювати 26±4, а негативний контроль у всіх каналах має бути негативним. В іншому випадку експеримент слід повторити.

Результати слід інтерпретувати наступним чином:

| Сигнал по каналу HEX (ДНК E. Histolytica) | Сигнао по каналу CY5 (Внутрішній контроль) | Інтерпретація |
| --- | --- | --- |
| + | +/- | ДНК E. Histolytica виявлена. |
| - | + | ДНК E. Histolytica НЕ виявлена. Результат валідний |
| - | - | Невалідний результат. Цей зразок слід перевірити повторно |

Інформація для замовлення

| Назва продукту | Фасування | Кат. No. |
| --- | --- | --- |
| RevoDx Entemoeba Histolytica qPCR Kit | 25 тестів | IP202438-25 |
| RevoDx Entemoeba Histolytica qPCR Kit | 100 тестів | IP202438-100 |