RevoDx Набір для виявлення ДНК Mycoplasma genitalium / Ureaplasma parvum/urealytıcum qPCR

RevoDx Mycoplasma genitalium/Ureaplasma parvum/urealytıcum qPCR Kit

Інструкція з використання

Якісне виявлення та диференціації ДНК Mycoplasma genitalium, Ureaplasma parvum та U. urealytıcum

Для діагностики in vitro.

Тільки для професійного використання

Каталожні номери:

IP202416-50 – 50 тестів

IP202416-100 – 100 тестів

IP202416-500 – 500 тестів

Склад набору

|  | Назва компонента | 50 тестів | 100 тестів | 500 тестів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STI-32 RM 1 | 700 мкл | 1400 мкл | 5 x 1400 мкл |
| 2 | STI-32 RM 2 | 50 мкл | 100 мкл | 500 мкл |
| 3 | STI-32 Позитивний контрольний зразок, ПКЗ (Positive control) | 100 мкл | 100 мкл | 200 мкл |
| 4 | STI-32 Негативний контрольний зразок, НКЗ (Negative control) | 100 мкл | 100 мкл | 200 мкл |

Транспортування, зберігання та стабільність

Комплекти можна транспортувати при температурі від +2°C до +8°C. Усі компоненти RevoDx Mycoplasma genitalium/Ureaplasma parvum/urealytıcum qPCR Kit слід зберігати при температурі від -25°C до -15°C. Слід уникати зберігання при більш високих температурах. За умов належного зберігання всі компоненти набору залишаються стабільними до закінчення терміну придатності, вказаного на етикетці продукту. Флакон STI-32 RM 1 не можна заморожувати та розморожувати більше 3 разів, це може призвести до зниження чутливості набору. При необхідності збільшення кількості циклів заморожування-розморожування, розділіть набір на кілька аліквот зручного об’єму та зберігайте при температурі від -25°C до -15°C.

Передбачене використання

RevoDx Mycoplasma genitalium/Ureaplasma parvum/urealytıcum qPCR Kit — це ПЛР-тест у реальному часі, призначений для якісного виявлення ДНК Mycoplasma genitalium, Ureaplasma parvum та U.urealytıcum.

Позитивні результати не виключають коінфекції з іншими збудниками. Виявлений агент може не бути точною причиною захворювання. Негативні результати не виключають інфекції та не повинні використовуватися як єдина основа для прийняття рішень про лікування пацієнта. Негативні результати необхідно поєднувати з клінічними спостереженнями, історією захворювання та епідеміологічною інформацією.

Набір RevoDx Mycoplasma genitalium/Ureaplasma parvum/urealytıcum qPCR Kit призначений для професійного використання кваліфікованим лабораторним персоналом, що пройшов навчання методам ПЛР у реальному часі та процедурам для діагностики in vitro.

Обмеження щодо використання набору

- Використовувати лише за призначенням.

- Набір RevoDx Mycoplasma genitalium/Ureaplasma parvum/urealytıcum qPCR Kit призначений для діагностики in vitro.

- Потенційні мутації в цільових областях геномів патогена, залучених у реакціях, можуть призвести до хибнонегативних результатів тесту.

- Цей набір валідовано для використання з набором для виділення RevoDx Genomic DNA Purification Kit from Bacteria. Використання інших реагентів для виділення може негативно вплинути на характеристики набору.

- Інгібітори ПЛР в елюатах можуть призвести до хибнонегативних або невалідних результатів тесту.

- Для отримання достовірних результатів необхідно дотримуватись правильних методів збору, транспортування, зберігання та обробки зразків.

- Набір призначений для професійного використання кваліфікованим персоналом, що пройшов відповідне навчання.

- Дотримуйтеся інструкцій з використання до наборів для отримання оптимальних результатів ПЛР.

- Не використовуйте набір після закінчення терміну придатності. Компоненти набору з різних серій не можна змішувати.

Опис продукту

Набір RevoDx Mycoplasma genitalium/Ureaplasma parvum/urealytıcum qPCR Kit – це набір для виявлення ДНК Mycoplasma genitalium, Ureaplasma parvum та U.urealytıcum методом ПЛР у реальному часі. Під час реплікації ДНК у ході ПЛР, мічений флуоресцентним барвником зонд гібридизується з ДНК-матрицею і руйнується 5'-3' ендонуклеазною активністю ДНК-полімерази Thermus aquaticus (Taq) в міру подовження праймера ПЛР. Зонд розщеплюється лише тоді, коли відбувається реплікація ДНК, при чому відбувається розділення молекули флуоресцентного барвника та молекули гасника. Утворені продукти ПЛР можна виявити протягом кількох хвилин завдяки підвищенню рівня флуоресценції, яке відбувається експоненціально з кожним наступним циклом ампліфікації у ході ПЛР. Параметр Ct (пороговий цикл) – це номер циклу ампліфікації, при якому флуоресценція реакційної суміші перевищує фіксоване порогове значення. Для контролю якості екстракції нуклеїнових кислот та проходження ампліфікації в наборі використовується внутрішній контрольний зразок.

Прилади

Набір RevoDx Mycoplasma genitalium/Ureaplasma parvum/urealytıcum qPCR Kit можна використовувати із ампліфікаторами для ПЛР у реальному часі BIO-RAD CFX96, Tianlong Gentier 96, Applied Biosystems QuantStudio5, а також приладами ДНК-технології серії ДТ (DT-prime, DT-lite). Але RevoDx STI-11 Pathogen Detection Kit також може бути сумісним з більшістю ампліфікаторів для ПЛР у реальному часі з каналами FAM, HEX, ROX і Cy5.

Загальний опис

Mycoplasma genitalium це бактерії, характерною особливістю яких є наявність найменшого відомого геному. Ці бактерії не мають клітинної стінки, тому не можуть бути виявлені під час фарбування за Грамом. M. genitalium переважно зустрічаються в сечостатевих шляхах обох статей. Патогени не викликають імунну відповідь, оскільки проникають всередину клітин господаря, а також здатні до антигенної та фазової варіації своїх білків, що розташовані на поверхні. Інфекція M. genitalium може зберігатися протягом місяців або років у безсимптомній формі. Збудника виявляють у зразках зі статевих органів 15-25% чоловіків з негонококовим уретритом і 10-13% жінок із запальним захворюванням органів малого тазу. Хоча вважається, що патологічні наслідки інфікування M. genitalium здебільшого зумовлені реакцією організму-господаря, було показано, що M. genitalium безпосередньо спричиняє пошкодження війок у культурі фаллопієвих клітин людини.

Ureaplasma parvum - це вид бактерій роду Ureaplasma, який належить до родини Mycoplasmataceae. Ureaplasma parvum були ідентифіковані як коменсальні представники мікробіому матки здорових жінок репродуктивного віку. Ureaplasma parvum часто виявляють в сечовивідних або статевих шляхах. Ці бактерії можуть передаватися статевим шляхом. Ureaplasma parvum є умовно-патогенними збудниками урогенітального тракту людини, що можуть спричиняти розвиток хоріоамніоніту, внутрішньоутробних захворювань та внутрішньоутробної смертності плода. Існують дані, що генетичний фонд жінки впливає на несприятливий результат вагітності при інтраамніотичном інфікуванні Ureaplasma parvum. Інфікуванні може викликати біль під час сечовипускання, печіння, нетипові виділення, а також почервоніння і запалення.

Ureaplasma urealyticum належать до бактерій, які можуть викликати інфекції сечовивідних шляхів і піхви. Мікроорганізми можуть передаватися від матері до дитини під час пологів або статевим шляхом. Ureaplasma urealyticum виявляється у більшості сексуально активних людей, при цьому носійство є безсимптомним. Ureaplasma urealyticum можуть сприяти неонатальним інфекціям та негативним наслідкам пологів. Також U. urealyticum є однією з причин стерильної піурії. Бактерії можуть спричиняти передчасні пологи та розриви оболонок плоду, запалення плаценти, вроджену пневмонію, бактеріємію, менінгіт, ураження легень плода та смерть немовля. Ureaplasma urealyticum впливає на виношування вагітності. Крім того, цей збудник може латентно інфікувати ворсинки хоріона вагітних жінок і таким чином далі впливати на вагітність.

Інформація щодо безпеки

- Клінічні зразки слід розглядати як потенційно інфекційні; з ними слід працювати в зоні біобезпеки 1-го або 2-го рівня, залежно від збудника інфекції.

- Усі отримані відходи слід вважати потенційно інфекційними. З ними слід поводитись та утилізувати відповідно до місцевих правил безпеки.

- Уникайте будь-якого контакту шкіри з реагентами набору. У випадку контакту ретельно промити водою.

- Уникайте розбризкування та утворення аерозолів.

- Після роботи із клінічними зразками та реагентами необхідно мити руки.

- Інформацію стосовно хімічного складу та безпечності реагентів тощо (MSDS information) можна отримати від виробника чи його представника за запитом.

- При роботі в лабораторії використовувати засоби індивідуального захисту.

- На початку та в кінці роботи дезінфікуйте усі робочі поверхні знезаражувальними розчинами.

- Переконайтесь, що всі розхідні матеріали мають маркування DNase/RNase-free.

- Поводьтеся з усіма матеріалами відповідно до правил роботи в лабораторіях, що проводять дослідження молекулярно-генетичними методами, щоб запобігти перехресній контамінації.

- Використовуйте тільки повірені/калібровані дозатори та наконечники з аерозольним фільтром.

- Зберігайте набір подалі від джерел забруднення нуклеїновими кислотами, особливо продуктами ампліфікації.

- Усі маніпуляції варто проводити в окремих зонах (екстракція ДНК/РНК, приготування реакційних сумішей, ампліфікація).

- Усе обладнання та витратні матеріали для конкретної операції повинні знаходитися в зоні, де виконується ця операція, і не повинні переміщатися між різними зонами. Рукавички слід змінювати при переході у кожну зону. Лабораторні халати повинні бути окремими для кожної зони і їх не можна носити за межами цієї зони.

- Роботи повинні виконуватись в одному напрямку, починаючи із зони екстракції ДНК/РНК і закінчуючи відповідними зонами використання.

Характеристики набору

Межа виявлення (LoD) - Аналітичне дослідження чутливості: Для визначення межі виявлення (LoD) була підготовлена серія розведень кожного збудника, щоб отримати кінцеві концентрації  2430, 810, 270, 90 та 30 КУО/мл шляхом розведення зразками сечі, зібраними у негативних осіб, для імітації клінічних зразків. ДНК патогена очищали за допомогою RevoDx Pathogen DNA/RNA Purification Kit.  Кожне розведення було перевірено в 24 повторах для кожної мішені. Значення межі виявлення (LoD) було розраховано шляхом пробіт-аналізу. Значення межі виявлення (LoD) становило 122 КУО/мл. Це значення LoD було підтверджено тестуванням додаткових 20 повторів із концентрацією 122 КУО/мл. Усі 20 реплікатів дали позитивні результати для кожної мішені, таким чином було підтверджено, що LoD становить 122 КУО/мл.

Інклюзивність:

Аналіз інклюзивності in silico праймерів та зондів RevoDx Mycoplasma genitalium/Ureaplasma parvum/urealytıcum qPCR Kit був проведений для послідовностей кожного збудника, доступних у базах даних NCBI. Результати показують, що нуклеотидні ділянки, які розпізнаються розробленими праймерами та зондами, мають 100% гомологію з всіма доступними послідовностями генотипів з Національного центру біотехнологічної інформації (NCBI).

Перехресна реактивність:

Перехресну реактивність набору RevoDx Mycoplasma genitalium/Ureaplasma parvum/urealytıcum qPCR Kit оцінювали як за допомогою аналізу in silico, так і за допомогою тестування методом ПЛР. Аналіз in silico праймерів і зондів RevoDx Mycoplasma genitalium/Ureaplasma parvum/urealytıcum qPCR Kit проти послідовностей 28 патогенів показав, що набір є специфічним до конкретних мішеней і не дає перехресної реакції з цими патогенами. Перераховані нижче 28 збудників були протестовані  на перехресну реактивність методом ПЛР за допомогою набору RevoDx Mycoplasma genitalium/Ureaplasma parvum/urealytıcum qPCR Kit. Хибнопозитивних результатів не виявлено.

Нижче наведені результати дослідження перехресної реактивності, як in silico, так і методом ПЛР.

Аналіз перехресної реактивності in silico

| Організм | Результат |
| --- | --- |
| Pseudomonas aeruginosa | Немає гомології |
| Klebsiella pneumonia | Немає гомології |
| Enterobacter cloacae | Немає гомології |
| Acinetobacter baumannii | Немає гомології |
| Stenotrophomonas maltophilia | Немає гомології |
| Staphyloccocus aureus | Немає гомології |
| Enterococcus faecalis | Немає гомології |
| Enterococcus faecium | Немає гомології |
| Bacillus subtilis | Немає гомології |
| Chlamydia pneumoniae | Немає гомології |
| Legionella pneumophila | Немає гомології |
| Streptococcus salivarius | Немає гомології |
| Streptococcus pyogenes | Немає гомології |
| Bordetella pertussis | Немає гомології |
| Mycoplasma pneumoniae | Немає гомології |
| Pneumocystis jirovecii (PJP) | Немає гомології |
| Enterococcus dispar | Немає гомології |
| Proteus spp. | Немає гомології |
| Saccharomyces cerevisiae | Немає гомології |
| Schizosaccharomyces pombe | Немає гомології |
| Aspergillus niger | Немає гомології |
| Salmonella spp. | Немає гомології |
| Serratia marcescens | Немає гомології |
| Вірус паранрипу 1-4 типів | Немає гомології |
| Вірус грипу А та В | Немає гомології |
| Респіраторно-синцитіальний вірус | Немає гомології |
| Аденовірус (напр. C1 Ad. 71) | Немає гомології |
| Метапневмовірус людини (hMPV) | Немає гомології |

Аналіз перехресної реактивності методом ПЛР

| Організм | Джерело | Концентрація | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Pseudomonas aeruginosa | Клінічний зразок | не призначена одиниця виміру | Не виявлено |
| Klebsiella pneumonia | Клінічний зразок | не призначена одиниця виміру | Не виявлено |
| Enterobacter cloacae | Клінічний зразок | не призначена одиниця виміру | Не виявлено |
| Acinetobacter baumannii | Клінічний зразок | не призначена одиниця виміру | Не виявлено |
| Stenotrophomonas maltophilia | Клінічний зразок | не призначена одиниця виміру | Не виявлено |
| Staphyloccocus aureus | Клінічний зразок | не призначена одиниця виміру | Не виявлено |
| Enterococcus faecalis | Клінічний зразок | не призначена одиниця виміру | Не виявлено |
| Enterococcus faecium | Клінічний зразок | не призначена одиниця виміру | Не виявлено |
| Chlamydia pneumoniae | Клінічний зразок | не призначена одиниця виміру | Не виявлено |
| Legionella pneumophila | Клінічний зразок | не призначена одиниця виміру | Не виявлено |
| Streptococcus pyogenes | Клінічний зразок | не призначена одиниця виміру | Не виявлено |
| Bordetella pertussis | Клінічний зразок | не призначена одиниця виміру | Не виявлено |
| Mycoplasma pneumoniae | Клінічний зразок | не призначена одиниця виміру | Не виявлено |
| Pneumocystis jirovecii (PJP) | Клінічний зразок | не призначена одиниця виміру | Не виявлено |
| Enterococcus dispar | Клінічний зразок | не призначена одиниця виміру | Не виявлено |
| Aspergillus niger | Клінічний зразок | не призначена одиниця виміру | Не виявлено |
| Коронавірус людини (229E) | NIBSC (Кат.№: 09/132) | не призначена одиниця виміру | Не виявлено |
| Аденовірус | NIBSC (Кат.№: 16/324) | 2.0×108 МО/мл | Не виявлено |
| Вірус грипу (A/Christchurch /1/2003, H1N1) | NIBSC (Кат.№: 07/296) | не призначена одиниця виміру | Не виявлено |
| Вірус грипу (A/Wyoming/3/2003, H3N2) | NIBSC (Кат.№: 07/298) | не призначена одиниця виміру | Не виявлено |
| Вірус грипу (B/Jiangsu/10/2003) | NIBSC (Кат.№: 07/300) | не призначена одиниця виміру | Не виявлено |
| Вірус імунодефіциту людини 1 типу (ВІЛ-1, HIV-1) | NIBSC (Кат.№: 16/194) | 1.25×105 МО/мл | Не виявлено |
| Вірус імунодефіциту людини 2 типу (ВІЛ-2, HIV-2) | NIBSC (Кат.№: 16/296) | 2.8×105 МО/мл | Не виявлено |
| Респіраторно-синцитільний вірус A2 | NIBSC (Кат.№: 08/120) | не призначена одиниця виміру | Не виявлено |
| Вірус парагрипу 1 типу | NIBSC (Кат.№: 08/176) | не призначена одиниця виміру | Не виявлено |
| Вірус парагрипу 2 типу | NIBSC (Кат.№: 08/178) | не призначена одиниця виміру | Не виявлено |
| Вірус парагрипу 3 типу | NIBSC (Кат.№: 08/118) | не призначена одиниця виміру | Не виявлено |
| Вірус парагрипу 4 типу | NIBSC (Кат.№: 08/180) | не призначена одиниця виміру | Не виявлено |

Порівняльні клінічні випробування:

Ефективність роботи набору RevoDx Mycoplasma genitalium/Ureaplasma parvum/urealytıcum qPCR Kit оцінювали за допомогою архівних зразків сечі, урогенітальних або цервікальних мазків. Для кожного збудника було протестовано загалом 20 позитивних і 20 негативних зразків у рандомізованому сліпому дослідженні. Всі 20 позитивних зразків і 20 негативних зразків були отримані з лабораторії державної лікарні і попередньо протестовані за допомогою валідованого порівняльного аналізу. Зразки були виділені за допомогою RevoDx Pathogen DNA/RNA Purification Kit відповідно до інструкції до продукту. Потім проводили аналіз методом ПЛР за допомогою набору RevoDx Mycoplasma genitalium/Ureaplasma parvum/urealytıcum qPCR Kit відповідно до інструкції з експлуатації. Для ампліфікації, детектування та аналізу використовували ПЛР-ампліфікатор BIO-RAD CFX96.

За результатами тестування отримали 100% збіг з очікуваними результатами.

Додаткові матеріали та обладнання

- Набір для виділення ДНК/РНК RevoDx Pathogen DNA/RNA Purification Kit (Кат. No: IP202302; idil biotech, Туреччина) або RevoDx Magnetic Pathogen DNA/RNA Purification Kit (Кат. No: IP202303; idil biotech, Туреччина) або реагент DirEXT OneStep Pathogen DNA/RNA Extraction Reagent (Кат. No: IP202319; idil biotech, Туреччина)

- Ампліфікатор для ПЛР у режимі реального часу

- Відповідні засоби індивідуального захисту (халат, рукавички, окуляри)

- Мікропіпетки (0.5 мкл – 1000 мкл)

- Наконечники для дозаторів з аерозольним фільтром та маркуванням DNase/RNase-free

- Мікропробірки 1,5 мл з маркуванням DNase/RNase-free

- Вихровий змішувач (вортекс)

- Настільна мікроцентрифуга для ПЛР-планшетів/стрип-пробірок

- Настільна мікроцентрифуга для пробірок об'ємом 1,5-2,0 мл

- Пробірки або планшети для ПЛР у реальному часі.

Підготовка зразків

Цей набір валідовано для використання зі зразками сечі, урогенітальними або цервікальними мазками. Крім того, з набором можна використовувати всі зразки нуклеїнових кислот, які підходять для аналізів методом qPCR. Клінічні зразки слід розглядати як потенційно інфекційні; під час забору та обробки зразків необхідно дотримуватись запобіжних заходів.

Клініцисти (а також фельдшери, медсестри, лікарі та спеціалісти, пов’язані із медициною) несуть відповідальність за використання правильної процедури під час збору та безпечного транспортування зразків до лабораторії. Достовірність результатів тестування значною мірою залежить від належної практики на преаналітичному етапі, що також передбачає точне і повне документування.

Після збору не зберігайте зразки при кімнатній температурі довше 4 годин. Транспортування зразків повинно відповідати національним або місцевим правилам.

Протокол

Виділення ДНК Для виділення ДНК збудника із зразків сечі, урогенітальних мазків або мазків з шийки матки слід використовувати набір RevoDx Pathogen DNA/RNA Purification Kit або RevoDx Magnetic Pathogen DNA/RNA Purification Kit, або реагент DirEXT OneStep Pathogen DNA/RNA Extraction Reagent. Використання інших наборів може вплинути на ефективність ПЛР. Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій виробника обраного набору для виділення ДНК/РНК. В ідеалі операції повинні проводитися в трьох окремих зонах (для виділення ДНК/РНК, приготування реагентів для ПЛР, ампліфікації), щоб запобігти контамінації.

Внутрішній контроль Внутрішній контроль (ВК), мішенню якого є РНКаза Р людини, потрібен для підтвердження потрапляння виділеної ДНК у реакційні пробірки. Внутрішній контроль використовується для моніторингу ефективності етапу екстракції ДНК, а також для перевірки будь-якого інгібування ПЛР.

Позитивний контроль Значення Ct позитивного контролю має дорівнювати 25 ± 4, інші значення вказують на наявність проблем.

Протокол ПЛР

- Розморозьте всі компоненти при кімнатній температурі, крім STI-32 RM 2. Покладіть компонент  STI-32 RM 2 на лід. Ретельно перемішайте кожен компонент, потім осадіть краплі короткочасним центрифугуванням. Перенесіть усі реагенти на лід або охолоджуючий блок.

- Кінцевий об’єм реакційної суміші (Master Mix) отримується шляхом множення окремих реакційних об’ємів STI-32 RM 1 та  STI-32 RM 2 на загальну кількість зразків. При цьому враховуються досліджувані клінічні зразки та контрольні зразки. Для уникнення похибок при розкапуванні рекомендується враховувати додатковий зразок при підрахунку загальної кількості зразків.

- Для приготування кожної майстер-суміші додайте  14 мкл  STI-32 RM 1 та 1 мкл  STI-32 RM 2 для кожного зразка у підготовлену пробірку. Після приготування майстер-міксу обережно перемішати суміш піпетуванням або на вортексі та осадити краплі короткочасним центрифугуванням. Внести по 15 мкл приготованої суміші у пробірки/планшет для ПЛР. Після внесення майстер-міксу у лунки додайте по 5 мкл екстрагованої ДНК, позитивного контролю, негативного контролю у відповідні пробірки. Закрити кришки чи заклеїти планшет та осадити краплі центрифугуванням.

- Запрограмуйте прилад для ампліфікації згідно протоколу, наведеного у таблиці 3. Вказати об’єм зразка 20 мкл.

Таблиця 3: Програма ампліфікації

| Назва етапу | Кількість циклів | Температура | Час |
| --- | --- | --- | --- |
| Активація полімерази | 1 | 95ºC | 2 хв |
| Ампліфікація* | 40 | 95ºC | 10 сек |
|  |  | 60ºC | 20 сек |

* Детекція флуоресценції при 60°C за каналами FAM, HEX, ROX та  Cy5

- Обрати вимірювання рівня флуоресценції при 60°C за каналами FAM, HEX, ROX і Cy5.

- Запустити програму.

- Програмування приладу та аналіз результатів здійснювати відповідно до інструкції виробника.

Аналіз даних

Значення Ct для позитивного контролю повинно дорівнювати 25±4, а негативний контроль у всіх каналах повинен бути негативним. В іншому випадку експеримент слід повторити.

Результати інтерпретувати наступним чином:

| Сигнал по каналу FAM (ДНК U. urealytıcum) | Сигнал по каналу HEX (ДНК M. genitalium) | Сигнал по каналу ROX (ДНК U. parvum) | Сигнал по каналу Cy5 (Внутрішній контроль) | Інтерпретація |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| + | - | - | +/- | Позитивний на ДНК Ureaplasma urealytıcum |
| - | + | - | +/- | Позитивний на ДНК Mycoplasma genitalium |
| - | - | + | +/- | Позитивний на ДНК Ureaplasma parvum |
| - | - | - | + | Результат валідний. Збудник не виявлено |
| - | - | - | - | Невалідний результат. Зразок слід повторно протестувати |

Інформація для замовлення

| Назва продукту | Фасування | Каталожний номер |
| --- | --- | --- |
| RevoDx Mycoplasma genitalium/Ureaplasma parvum/urealytıcum qPCR Kit | 50 тестів | IP202416-50 |
| RevoDx Mycoplasma genitalium/Ureaplasma parvum/urealytıcum qPCR Kit | 100 тестів | IP202416-100 |
| RevoDx Mycoplasma genitalium/Ureaplasma parvum/urealytıcum qPCR Kit | 500 тестів | IP202416-500 |

.